##### 采购清单、技术参数及要求

主要仪器采购目录

| 序号 | 仪 器 设 备 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品安全快速检测仪 | 2 |  |
| 2 | 食用油质量安全检测仪 | 1 |  |
| 3 | 试剂耗材存储柜 | 3 |  |

采购需求及参数 标准和要求

一、食品安全快速检测仪

1.工作温度：5℃-40℃

2.工作湿度：湿度≤80%

3.仪器外形：全部模块集成在同一箱体内，一体式安全箱设计，具备提手，方便携带，通过同一终端输出控制。

4.工作电源：自带电源适配器安全稳定，内置可充电锂电池，具备电量显示功能，保证仪器在无电源工作环境下，工作时间≥5小时。

5.数据接口：配备多种通讯接口，如 USB、蓝牙、Wifi等，能实现无线上网和数据传输功能。根据局域网的外网连接划分实现检测数据上传，如外网断网，自动启用GPRS模块实现无线传输功能，保证移动数据传输，具有定位功能。

6.一体、内置式数字终端，内存≥2GB，硬盘≥32G，≥14英寸彩色液晶电容触控显示屏，采用Windows10或中文安卓以上系统操作系统。

7.内置热敏打印机，可实时打印检测结果。

8.光度比色检测模块

8.1 检测能力：可检测食品中常见的农药残留、滥用食品添加剂、非食用化学物质、理化指标等项目。

8.2 检测通道≥16个，农残检测至少15通道同时检测，也可分开独立检测。

8.3 包含410、460、520、550、590、630nm 6个波长光源

8.4 电流稳定性：≤±1%

8.5 透射比准确度：≤±1.2%

8.6 透射比重复性：≤±1%

8.7 线性误差：≤±5%

8.8 绝缘电阻：＞20MΩ

9.金标卡成像读取模块

9.1 兼容性：可兼容市面上通用的胶体金卡。

9.2 检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等。

9.3 高精度 CCD或CMOS，像素大于 100 万，可检测不同胶体金条。

9.4 检测方式：反射式。

9.5 光源：分布式光源。

10.软件功能

10.1 仪器能够开机自检，自动校准。

10.2 所有检测数据能够实现仪器自动比对，可自动生成检测报告，检测数据自动上传全省食品安全快检信息平台，并实现无缝对接，检测数据可实时查询，并可按检测时间、检测项目、检测地点进行统计分析。

10.3 软件操作系统简单，适合非专业人员使用，系统需随机附带标准实验操作流程。

10.4 在检测软件界面内，可现场快速建立定量曲线，用于样品检测；

10.5 金标卡成像读取模块可读取不同厂家的金标卡，根据厂家既定判据，一键识别并报出检测结果。

10.6软件可针对用户实际需求提供定制化设计，如报告模板，检测项目等。

食品安全快速检测仪检测不少于下表检测项目

| 类别 | 序号 | 检测项目 | 检测样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农残 |  | 有机磷及氨基甲酸酯类 | 瓜果、蔬菜 |
|  |  | 拟除虫菊酯 | 瓜果、蔬菜 |
| 兽药残留 |  | 盐酸克伦特罗 | 畜肉 |
|  |  | 莱克多巴胺 | 畜肉 |
|  |  | 沙丁胺醇 | 畜肉 |
|  |  | 氯霉素 | 畜肉、水产 |
|  |  | 磺胺类 | 畜肉、水产 |
|  |  | 呋喃西林 | 畜肉、水产 |
|  |  | 呋喃唑酮 | 畜肉、水产 |
|  |  | 呋喃它酮 | 畜肉、水产 |
|  |  | 呋喃妥因 | 畜肉、水产 |
|  |  | 孔雀石绿 | 水产 |
|  |  | 黄曲霉毒素B1 | 花生油、玉米油、大米、玉米 |
|  |  | 四环素 | 畜肉、水产 |
|  |  | 黄曲霉毒素M | 牛乳 |
|  |  | 恩诺沙星 | 畜肉、水产 |
| 易滥用食品 添加剂 |  | 亚硝酸盐 | 各类肉制品如火腿、腊肠、香肠、肉类罐头和各种蔬菜、腌制菜类 |
|  |  | 二氧化硫 | 蜜饯、食糖、粉丝、银耳、莲子、米粉、干果、金针菇、黄花菜、中草药等 |
|  |  | 山梨酸钾 | 各种饮料、凉果等食品 |
|  |  | 苯甲酸钠 | 各种饮料、凉果等食品 |
|  |  | 甜蜜素 | 各种饮料、凉果等食品 |
|  |  | 硫酸铝钾 | 果蔬加工、油条、粉丝、米粉、水发产品、油炸食品，膨化食品等食品 |
| 可能违法添加非食用物质 |  | 甲醛 | 水产品、水发品、干水产、鱼制品 |
|  |  | 吊白块 | 米制品、面制品、豆制品、腐竹、米粉 |
|  |  | 罂粟壳 | 火锅底料、麻辣烫底料、酱油、食用醋、香辛香料、复合调味料 |
|  |  | 三聚氰胺 | 奶粉、鲜奶等乳制品 |
|  |  | 硼砂 | 猪牛肉及制品、鱼虾类水产品，加工制品、棕子、糕点等米面制品 |
|  |  | 甲醇 | 白酒 |
|  |  | 过氧化苯酰 | 面粉 |
| 品质指标 |  | 酸价 | 食用油 |
|  |  | 过氧化值 | 食用油 |
|  |  | 丙二醛 | 猪油等动物油脂 |
|  |  | 挥发性盐基氮 | 鲜（冻）禽肉、鲜（冻）畜肉、海水鱼虾、海蟹、淡水鱼虾、冷冻贝类 |
|  |  | 病害肉 | 猪肉、牛肉、羊肉 |
|  |  | 蜂蜜酸度 | 蜂蜜 |
|  |  | 酱油氨基酸态氮 | 酱油 |

二、食用油品质检测仪

1.用途：适用于掺伪等劣质油、花生油、菜籽油、葵花籽油、玉米油以及煎炸油等的检测。

2.技术指标

2.1手持式，采用浸入式一体化探头结构，可以测定含极性组分、温度等在内的至少2个食用油指标。

2.2测量范围：0.5-45%；测量精度：±2%；分辨率：0.2%。

2.3显示屏：LCD彩色液晶显示屏，分辨率不低于64*128；结果显示方式：屏幕颜色变化、中文显示及多色LED灯多种提示。

2.4电源：内置可充电锂电池，连续测试时间不低于30小时。

2.5测量温度：常温下即可实现检测，样品无需加热。

2.6具有报警功能，电池电量显示功能，并可实现低电报警。

2.7数据传输：主机应配置USB接口、蓝牙模块，可实现数据上传和蓝牙打印检测数据可实时保存并按照日期查询。

三、 试剂耗材存储柜

要求：耐酸碱、防腐蚀。