六安市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 1、配≥95位自动进样器，配置全自动气体在线稀释装置； 2、四级杆质量分辨器：质量范围：2-290amu，驱动频率 ≥ 2.5MHz； 3、仪器检出限： 3.1、轻质量元素:＜0.5ppt 3.2、中质量数元素:＜0.1ppt 3.3、高质量数元素:＜0.1ppt 3.4、短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液） 3.5、长期稳定性（RSD）：≤3%（2小时，1ppb混合溶液） 4、雾化器：耐高盐、高雾化效率石英同心雾化器 5、离子源：高频率全固态射频发生器，功率范围500W～1600W 6、碰撞反应池模式：标准模式、碰撞模式、反应模式 |
|  | VOC 环境采样舱 | 1 | - 1、工作室容积：1 m3± 0.02 m3 2、换气率：（1±0.05）h-1，可调范围为0.2～2.0 次/小时，配电子流量计，精度不低于1.5级 3、允许偏差 3.1、温度：±1℃ 3.2、相对湿度：±3%RH - 4、调节范围 - 4.1、温度：10～30℃ - 4.2、相对湿度：30～80%RH - 5、波动度 - 5.1、温度：≤±0.5℃ - 5.2、相对湿度：≤±2%RH - 6、显示精度 - 6.1、温度：0.1℃ - 6.2、相对湿度：0.1%RH - 7、背景浓度 - 7.1、甲醛本底 ≤ 0.006 mg/m3 - 7.2、TVOC本底 ≤ 0.05mg/m3 - 7.3、单一目标物本底 ≤ 0.005mg/m3 - 8、中心风速调节范围：0.1～0.3m/s |
|  | 紫外-可见光谱仪 | 1 | 1、光学系统：实时双光束，双池双检测，内置氧化钬滤光片自动校正波长 2、波长范围：190-1100nm，波长准确度：±0.3nm，波长重复性精度：10次测量值的标准偏差＜0.1nm 3、波长显示：0.1 nm； 4、杂 散 光：≤0.001%T； 5、扫描速度：最快12000nm/分钟； 6、检测器：两个冷光电二极管检测器，检测器可控温，即CDD技术，保证检测长期稳定性和高灵敏度 |
|  | 盐雾试验箱 | 1 | 进行中性盐雾试验（NSS）、醋酸盐雾试验（ASS）、铜加速醋酸盐雾试验（CASS），也可进行循环腐蚀试验。 1、产品容积：≥400L； 2、仪表解析精度： 2.1、温度：0.1℃ 2.2、相对湿度：0.1%RH 3、波动度： 3.1、温度：≤±0.5℃ 3.2、相对湿度：≤±1.5%RH 4、温度均匀度：≤2.0℃ 5、温度偏差：≤±2.0℃ 6、相对湿度偏差: 6.1、＞75%RH时，≤+2.0%RH，≤-3.0%RH 6.2、≤75%RH时，≤±5.0%RH 7、试验温湿度控制范围： 7.1、温度：20℃～65℃ 7.2、相对湿度：20%～98%RH 8、工作室盐雾沉降率：1.0～2.0mL/（h.80cm2） |
|  | 超高效液相色谱仪 | 1 | - 配3个检测器 - ELSD（在25-120℃的蒸发温度范围内实现半挥发性和非挥发性物质的高灵敏度检测） - FLD（激发单色器：可设置200nm-1200nm） - DAD（波长范围：190nm-800nm） 2、配≥100位全自动进样器，可控温，进样范围：0.1uL-100uL，自动进样器交叉污染＜40ppm 3、四元混合梯度泵，流量范围≤5mL/min，压力范围≤100MPa 4、可控柱温箱，可容纳4根色谱柱，配置双柱选择阀 |